Лаборатория  «Радиационная безопасность»

Кафедр №1

## Работа №4

ПРИБОРЫ И МЕТОДЫ ИНДИВИДУАЛЬНОГО

ДОЗИМЕТРИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

2001

Цель работы: Ознакомление с приборами и методами индивидуального дозиметрического контроля (ИДК), градуировка индивидуальных дозиметров, определение дозы фотонного излучения по измеренной плотности почернения фотоплёнок.

# Введение

Широкое применение всевозможных источников ионизирующего излучения в различных сферах деятельности требует объективной  и адекватной оценки степени и последствий их воздействия на организм человека и окружающую среду.

Основной физической величиной, определяющей степень радиационного воздействия, является поглощенная доза ионизирующего излучения.

Поглощенная доза ионизирующего излучения D – отношение средней энергии dW, переданной ионизирующим излучением веществу в элементарном объеме, к массе вещества в этом объеме:

D=dWdm .

Единица поглощенной дозы в СИ – грей (Гр). Грей равен поглощенной дозе ионизирующего излучения, при которой веществу массой 1 кг передается энергия ионизирующего излучения, равная 1 Дж.

Внесистемной единицей поглощенной дозы ионизирующего излучения является рад. Рад равен поглощенной дозе ионизирующего излучения, при которой веществу массой 1 г передается энергия ионизирующего излучения, равная 100 эрг.

Таким образом, 1 рад = 0,01 Дж/кг = 0,01 Гр.

В задачах радиационной безопасности при хроническом облучении человека в малых дозах ( не превышающих пяти предельно допустимых доз при облучении всего тела человека ) основной величиной для оценки биологического действия излучения любого состава является эквивалентная доза.

Эквивалентная доза ионизирующего излучения H – поглощенная доза в органе или ткани, умноженная на соответствующий взвешивающий коэффициент для данного вида излучения, wk:

H=wk∗D.

Единица эквивалентной дозы в СИ – зиверт (Зв ).

Зиверт равен эквивалентной дозе, при которой произведение поглощенной дозы в биологической ткани стандартного состава на взвешивающий коэффициент равно 1 Дж/кг.

Внесистемная единица измерения эквивалентной дозы – бэр (биологический эквивалент рада ). Бэр равен эквивалентной дозе, при которой произведение поглощенной дозы в биологической ткани стандартного состава на взвешивающий коэффициент равно 100 эрг/г.

Таким образом, 1 бэр = 0,01 Зв.

До введения в практику эквивалентной дозы для оценки степени воздействия излучения на человека использовали экспозиционную дозу.

Экспозиционная доза X – это количественная характеристика фотонного излучения, которая основана на его ионизирующем действии в сухом атмосферном воздухе и представляет собой отношение суммарного заряда dQ всех ионов одного знака, созданных в воздухе, когда все электроны и позитроны, освобожденные фотонами в элементарном объеме воздуха массой dm, полностью  остановились в воздухе , к массе воздуха в указанном объеме dm :

X=dQdm.

.

Единица экспозиционной дозы в СИ – кулон на килограмм ( Кл/кг ). Кулон на килограмм равен экспозиционой дозе, при которой все электроны и позитроны, освобожденные фотонами в объеме воздуха массой 1 кг, производят ионы, несущие электрический заряд 1 Кл каждого знака.

Внесистемная единица экспозиционной дозы – Рентген (Р). Рентген – это единица экспозиционной дозы фотонного излучения, при прохождении которого через 0,001293 г ( 1 см3 ) воздуха в результате завершения всех ионизационных процессов в воздухе создаются ионы, несущие одну электростатическую единицу количества  электричества каждого знака.

Понятие экспозиционной дозы рекомендовано для фотонного излучения  с энергией до 3 МэВ. Вследствие близости эффективных  атомных  номеров воздуха и ткани воздух для фотонного излучения принято считать тканеэквивалентной средой. С погрешностью до 5% экспозиционную в рентгенах и поглощенную дозу в ткани в радах можно считать совпадающими.

Использование экспозиционной дозы после 1 января 1990 года не рекомендуется, тем не менее до сих пор, особенно в средствах массовой информации, часто приводится именно эта величина и ее же необходимо будет измерять и рассчитывать в этой работе.

Индивидуальный дозиметрический контроль необходим в тех случаях, когда невозможно или затруднительно определить индивидуальную дозу облучения с помощью стационарных или переносных приборов контроля за радиационной обстановкой, при аварийном облучении и для контроля соблюдения работающими с источником излучений правил и норм, регламентируемых нормативными документами. (Основные санитарные правила, Нормы радиационной безопасности). Для этого применяют различные приборы, включенные в арсенал средств индивидуальной дозиметрии, работа которых основана на ионизационном, фотографическом, термолюминесцентном методах дозиметрии:  КИД-2, ДК-02, ДЭС-04, ИФКУ-1, индикатор ионизирующих излучений ДРС-01 и другие. Они различаются устройством, принципом работы, диапазонами измеряемых доз.

В первой части лабораторной работы предлагается определить значение дозы от источника (60-Со) известной активности с помощью индивидуальных дозиметров, расположенных на различном расстоянии от источника, и рассчитать цену деления шкалы на пульте дозиметра. Значения дозы рассчитываются по формуле:

D=A⋅Г⋅tR2      (рентг.)

где А – активность источника, мКи      А=1,2 мКи  на  10.09.01г.

Г – гамма- постоянная радионуклида , 12,85 Р∗см2час∗mKu

R – расстояние от источника до дозиметра, cм

T – время облучения, час

Во второй части работы необходимо измерить значения дозы по плотности почернения пленок.

### Рабочие задание

- Ознакомится с методикой измерения доз методом ИДК.

- Ознакомится с дозиметром КИД–2, и провести его градуировку (определить среднюю цену деления зарядно-измерительного устройства).

- Ознакомится с дозиметром ДК-0.2 и измерить дозу гамма излучения. Определить ошибку измерения.

- Ознакомится с методикой измерения доз методом ИФК с применением прибора ИФКУ-1. Подготовить прибор к работе, произвести калибровку прибора, определить дозу полученную рабочим дозиметром.

# Метод ИДК

### Порядок выполнения работы

- Ознакомится с конструкцией дозиметров КИД-2 и ДК-0,2 (см. тех. Описание приборов).

- Подготовить прибор КИД-2 (зарядно-измерительное устройство - ЗИУ) к работе:

а) поставить тумблер включения сетевого питания в положения «Сеть/питание». При этом загорится индикаторная лампа, стрелка гальванометра  отклонится в правую сторону и остановится на крайнем делении шкалы.

б) прогреть прибор в течение 5 минут

в) снять заглушку с гнезда “Заряд” и навинтить её на специальную колодку. Развинчивая индивидуальный дозиметр, разделить его на две части. Цилиндр с серой окраской( дозиметр, рассчитанный на измерение доз от 0,005 до 0,05 рентген) вставить в гнездо “Заряд” и нажав на него до упора, но без чрезмерных усилий, удерживать в таком положении несколько секунд. В результате дозиметр получит заряд. На шкале прибора это никак не отображается.

г) Поставить дозиметр в гнездо «Измерения» и держать его в таком положении. Стрелка прибора должна установиться на нулевой отметке шкалы в пределах черного поля. Если это условие не выполняется, вращая ручкой «уст. шкалы», поставить стрелку на черное поле. В процессе измерения дозиметр разряжается  и потому необходимо вновь произвести его зарядку. Дозиметр готов к облучению. Зарядить остальные дозиметры. Поставить их на градуировочную панель.

- Рассчитать по формуле (1) время облучения «t» дозиметров на град. панели, исходя из условия, что дозиметр, расположенный ближе всего к источнику γ – излучения (на расстояние 10 см.) должен получить самую большую дозу, равную 0,05 рентген.

- Взяв дозиметр ДК-02, посмотрите в него с торца со стороны держателя направив дозиметр на источник света. Увидите шкалу в границах 0-200 миллирентген и нить на шкале. Запишите положение нити в единицах дозы. Поставьте дозиметр на град. панель на расстоянии 11 см.

- Поместите град. панель в сейф, держась за плексигласовую ручку на панели. Обратитесь к преподавателю с просьбой поставить источник γ излучения для облучения дозиметров. Зафиксируйте время начало облучения. Перед окончанием облучения снова пригласите преподавателя для удаления источника на место его хранения.

- Град. панель перенести на стол. Вставляя поочередно дозиметры в гнездо «Измерение», определяйте отклонение стрелки в делениях шкалы. при этом необходимо записывать расстояние, на которых находились дозиметры при облучении. Отклонение стрелки (n - делений) записывать по нижней шкале (0-0,05).

- Рассчитать дозу «D» для каждого расстояния по формуле (1).

- Определить цену деления прибора для каждого облученного дозиметра, а потом и среднюю её величину. Цена деления = n/D.

- Дозу, полученную дозиметром ДК-02, находите, как разность между показаниями после и до облучения по шкале дозиметра. Рассчитайте дозу для ДК-02. Сравните её с измеренной дозой и определите ошибку измерения дозы дозиметром  ДК-02 (см. табл.4-1).

- Данные расчетов и измерений занесите в таблицу 4-1.

Таблица 4-1.

| КИД-2 |  |  |  |  |  |  | ДК-02 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R=см |  |  |  |  |  |  | Д изм. = |  |
| Число делений n |  |  |  |  |  |  | Д расч.= |  |
| Расчетное значение дозы D расч. |  |  |  |  |  |  | Ошибка Δ=Д−ДизмДрасч |  |
| Цена деления Dрасч./n =рентг./дел |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя цена деления |  |  |  |  |  |  |  |  |

МЕТОД ИФКУ.

- Ознакомьтесь с прибором ИФКУ и подготовьте его к работе. Включить тумблер «Вкл.». должна загореться сигнальная лампа. Прогреть прибор в течение 5 мин.

- Произвести калибровку прибора:

а) Вынуть из кассеты №15 пленку, облученную γ-квантами, получившую дозу 0,1 рентген, и ввести её в щель гнезда на пульте прибора до упора. Переключатель диапазонов должен быть в положении «х 1»

б) Вращая ручку «0,1». Установить стрелку прибора на делении 0,1

в) Вынуть пленку кассеты №15 и поместить в щель пленку №6, получившую дозу 1 рентген. Вращая ручкой «0,1»,установить стрелку на деление 1

г) Повторить действие а) и б) три раза, регулируя ручки «0,1» и «1» так, чтобы добиться четкого фиксирования границ 0,1и 1.

3    Определить дозу, полученную пленкой рабочего дозиметра:

а) Вынуть из кассеты №14 плёнку и вставить её в щель

б) Записать показания стрелки прибора

в) Сравнить экспериментальную дозу с расчетной, получив её по формуле (1). Здесь: А=664мКи., Г=3,24 p⋅см2час⋅мКимКи,   t=1 час, R=75см.

ДОЗИМЕТР КИД-2 (краткое описание).

Прибор КИД-2 предназначен для определения экспозиционной дозы  - излучения в диапазоне от 0,005 до 1 рентгена с помощью индивидуальных дозиметров. Энергия  - квантов д. быть от 150 КэВ до 2 МэВ. Индивид. дозиметр состоит из двух конденсаторных ионизационных камер, соединенных в общую конструкцию цилиндрической формы. Одна камера (большая) измеряет дозу от 0,005 до 0,05 рентген. Другая (малая) -  измеряет дозу от 0,01 до 1 рентгена. Принцип действия такого дозиметра основан на измерении остаточного заряда  на ионизационной камере. Первоначальная камера заряжается до определенного значения на зарядно-измерительном устройстве (ЗИУ). При обучении  -излучением из стенок камеры выбиваются электроны, которые, ионизируя воздух внутри камеры, уменьшают заряд на камере. Величина остаточного заряда, пропорциональна полученной дозе, измеряется ЗИУ.

ДОЗИМЕТР ДК-02 (краткое описание)

Дозиметр ДК-02 предназначен для индивидуального контроля лиц, работающих с  -излучением с энергией -квантов от 100 КэВ до 2 МэВ. Дозиметр состоит из ионизационной камеры, электрометра, связанного с камерой, и микроскопа, собранных в конструкцию цилиндрической формы. Принцип работы такой же, как в дозиметре КИД-2. Величина остаточного заряда измеряется по отклонению нити электрометра, фиксируемому по шкале, выраженной в единицах дозы, с использованием микроскопа. Диапазон измерения от 10 до 200 миллирентген. Зарядка ДК-02 проводится на заряд. блоке ЗД-3.

Рисунок 1. Устройство показывающего дозиметра.

1 – оптическая система; 2 – шкала; 3 – электрометр;

4 – внутренний электрод; 5 – внешний электрод;

6 -   мембрана для зарядки; 7 - изолятор

ДОЗИМЕТР ИФКУ-1 (краткое описание).

ИФКУ-1 предназначен для измерения экспозиционных доз от γ-излучения и позволяет проводить индивидуальный дозиметр. контроль облучения людей работающих с источниками γ-излучения. Диапазон регистрируемых доз от 0,05 до 2-х рентген разбит на две части: от 0,05 до 1 р. и от 0,1 до 2-х р. при энергии γ-квантов от 0,1 до 2. Фотографический метод дозиметрии основан на свойстве ионизирующих излучений воздействовать на фотопленку аналогично видимому свету. В ИФКУ применяется специальная рентгеновская пленка. Методика ИФК основана на сравнении оптической плотности почернения облученных и обработанных (рабочих) пленок с образцовыми фотопленками, которые облучены известной дозой γ - излучения.

На измерительном пульте ИФКУ по оптической плотности фотопленки определяется величина экспозиционной дозы γ -излучения, полученная пленкой и, следовательно, человеком, носившим кассету с этой пленкой. Степень почернения облученной пленки после проявления пропорциональна полученной дозе. Фото пленки помещают в светонепроницаемые кассеты и раздаются работающим с γ-излучением. Через некоторое время, определяемое службой радиационной безопасности, кассеты собираются, фотопленки обрабатываются. Работа измерительного пульта сводится к измерению тока, возникающего в фотоэлементе под воздействием света, проходящего через пленку определенной степени почернения.