КАФЕДРА № 1

Лабораторная работа №5

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ РАДИОАКТИВНЫХ

АЭРОЗОЛЕЙ В ВОЗДУХЕ

1999 год.

1.  ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Содержание данного руководства по выполнению лабораторной работы ориентировано на следующую последовательность его использования. Перед началом практического выполнения лабораторной работы студент должен освоить материал раздела "Цель и физические основы работы". В собеседовании с руководителем работы проявить понимание её сути, технических и физических основ её выполнения, практической направленности работы.

При выполнении экспериментальной части работы следует руководствоваться разделом руководства "Методика выполнения измерительных процедур" При возможных затруднениях в использовании измерительной аппаратуры и приспособлений обращаться к руководителю работ. Выполнив экспериментальные измерения и заполнив таблицу 1, приведенную в описании, предъявить её руководителю.

Перед обработкой результатов измерений следует изучить раздел "Методика обработки результатов измерений", а выполнив обработку, оформить письменный отчет по ней одновременно готовясь к устной защите отчета по работе перед руководителем работ.

2. ЦЕЛЬ И ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАБОТЫ.

Нормами радиационной безопасности предусматривается контроль радиационной обстановки на рабочих местах профессионалов и в установленных районах жизнедеятельности людей.

Одним из показателей радиационной обстановки является концентрация радиоактивных веществ (радионуклидов) в воздухе. Они могут поступать в воздух как при работах с радиоактивными веществами, при эксплуатации всевозможных ядерных установок, при авариях на них и т.п., так и от естественных источников радиоактивности. Критерием безопасности согласно "Норм радиационной безопасности" является условие непревышения концентрации радионуклидов в воздухе некоторого порога, - допустимой концентрации (Сg), значение которой, естественно, индивидуально для каждого радионуклида. Если в воздухе присутствует несколько (n) радионуклидов, то критерием безопасности будет выполнение условия:

i=1nCCgi≤1,

Здесь:	i - индекс радионуклида

(С, Сg)i - концентрация и допустимая концентрация i ого радионуклида, соответственно, выраженные в одинаковых единицах, например в г/м3. Концентрацию радиоактивных веществ в воздухе принято выражать в единицах объемной активности (Av), то есть в Бк/м3 (распад/с*м3), или в других внесистемных единицах, например, в мкКи/литр.

Настоящая лабораторная работа имеет целью измерение концентрации радиоактивных веществ в воздухе и приобретение навыков в работе с радиометрической аппаратурой.

Для достижения поставленной цели в лабораторной работе предусматривается измерение концентрации естественных радиоактивных веществ в нормальном атмосферном воздухе.

Присутствие радиоактивных веществ в приземном атмосферном воздухе обусловлено, в основном, выделением из почвы, горных пород и природных вод эманации радона (в основном 22286 Rn и 22086 Rn). Эти радионуклиды представляют собой инертный газ и, поступив в атмосферный воздух, остаются в свободном состоянии. Они являются началом цепочек радиоактивного распада, изображенных на рисунке 1. "Дочерние" продукты распада радона обладают способностью присоединяться к аэрозолям, находящимся в атмосферном воздухе во взвешенном состоянии. Таким образом, естественные радиоактивные продукты присутствуют в воздухе в газообразном состоянии и в виде аэрозолей.

                                                                      214Po84      0,00016 с                                                       

222Rn86        218Po84        214Pb82        214Bi83                      210Pb82        210Bi83        210Po84        206Pb82

3,8 сут                 3,05 мин           26,8 мин  19,7 мин    210Tl81 1,32 мин       22 года              5 сут                     138,5 сут

                                                                                 214Po84        0,0000003 с

220Rn86         216Po84        212Pb82        214Bi83                                       210Pb82

54,7 с                    0,158 с                10,6 года  60,5 мин        208Tl81             3,1 мин

Рис. 1  Цепочки радиоактивного распада эманаций радона, периоды полураспада радионуклидов.

Концентрация "материнских" инертных радиоактивных газов в приземном воздухе зависит от состава подстилающих пород Земли, от состояния погоды и др. факторов и в большинстве случаев колеблется в пределах

от 510-12 до 510-13 Ки/л - для 222Rn86 и от 10-13 до 310-14 Ки/л - для  220Rn86

При неподвижном состоянии воздушных масс имеет место радиоактивное равновесие продуктов распада, т.е. равенство произведений Са для всех радиоактивных продуктов одной цепочки распада,    ( - постоянная распада, Са - концентрация атомов радионуклида). Практически такое равновесие не достигается иа-за движения воздуха, объединение мелких аэрозолей в более крупные и их гравитационного осаждения и других причин. С учетом этого можно считать, что в приземном воздухе присутствуют аэрозоли только с короткоживущими радиоактивными продуктами двух приведенных цепочек распада.

Прямое измерение концентрации радиоактивных продуктов в воздухе проблематично, поскольку речь идет о регистрации редких актов испускания  - или  - частиц в процессе распада ядер, т.е. о регистрации нескольких актов в секунду в литре воздуха; "шумовые" помехи, неизбежные в каждом эксперименте, "затеняют" регистрируемый процесс.

В данной работе, как это принято делать в подобных случаях, для повышения точности измерений проводится предварительное концентрирование радиоактивных аэрозолей из большого объема воздуха на фильтре. Измерив активность (А) собранных на фильтре радиоактивных аэрозолей и зная объем воздуха (V), из которого они собраны, объемную концентрации (объемную активность - Av) их в воздухе определяют по формуле:

Av=AV⋅η                   				(1)

Где  - эффективность фильтра, т.е. доля радиоактивных аэрозолей, осаждаемых на фильтре при прохождении через него воздуха. =0,9

Измерение активности (А) собранных на фильтре аэрозолей, осуществляется относительным методом. Суть его в следующем. Используется радиометрическая установка, детектор которой способен регистрировать   - или  - частицы. С ее помощью регистрируется число актов распада в течение некоторого временного интервала () в аэрозольной пробе (Na) и в образцовом радионуклидном препарате (N0). Выразим эффективность счета (К) актов распада, считая её одинаковой в обоих случаях регистрации:

K=N0P0−NΦPΦA0τ=NaPa−NΦPΦAτ				(2)

Где 	Nф - фоновый счет  установки за тот же временной интервал;

P0, Рф, Ра - поправочные коэфициенты на разрешающее время счетной установки;

А0 - активность образцового источника, А0 = 104 расп./мин.

Так как в условиях данной работы разрешающее время значительно меньше среднего временного интервала между регистрируемыми актами распада, то их следует принять равными единице и тогда из (2) имеем:

A=A0Na−NΦN0−NΦ					(3)

Итак, в упрощенном приближении суть предлагаемого метода состоит в получении пробы аэрозолей из объема V воздуха, в проведении измерений N0, Na, Nф и последующего вычисления концентрации по формуле (3) и (1). Эффективность фильтрации (), входящая в формулу (1), является заданной величиной, зависящей от материала фильтра.

3. МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЯ.	Рис. 2

ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Для выполнения практической части работы используется оборудование, указанное на рисунке 2. Принцип его работы сводится к следующему: в светонепроницаемом корпусе размещен детектор       - частиц - сцинтиллятор. Совместно с фотоэлектронным умножителем он регистрирует   - частицы, попадающие в него. Откликом на - частицу является электрический импульс на выходе ФЭУ. Этот импульс подается на усилитель - формирователь который преобразует каждый импульс к стандартной форме, необходимой для регистрации счетчикам. Прибор счета импульсов имеет клавиши установки времени счета, в работе рекомендуется это время задавать в 100 с. Таким образом, поместив в корпус детектора аэрозольную пробу или образцовый источник - частиц, исполнитель, после включения установки запустив счетный прибор, по истечении 100 с получит показание - число зарегистрированных   - частиц за атот промежуток времени.

Для приготовления аэрозольной радиоактивной пробы специальный фильтр зажимается в воздухоприемиике и включается насос на определенное время (), в работе рекомендуется 5 минут. Зная производительность насоса (V0=1,5 л/с) легко определить объем воздуха (V=V0), прокачанного через фильтр. Так как радионуклиды, собранные в фильтре, являются сравнительно короткоживущими, то все последующие измерения с пробой должны быть строго регламентированы во времени, а результаты измерений - корректно обработаны. Это будет пояснено ниже.

Результаты измерительных операций целесообразно оформить в виде следующей таблицы, данные рекомендуется привести в системе СИ.

Таблица 1. Результы измерения

| Продолжительность счета t= 100 c |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Измерение Фона Nф | Измерение эффект. счета N0 |  | Измерение активности аэрозольной пробы Na ( t ) при времени начала измерения после завершения прокачки t,мин |  |  |  |  |  |
| Nф1=... Nф2=... Nф3=... | N01=... N02=... N03=... | Продолжитель-ность прокачки воздуха =... |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| NΦ=13i=13NΦi | NΦ=13i=13NΦi | V=V0 |  |  |  |  |  |  |

Для измерения фона необходимо, включив и настроив приборы установки, произвести трехкратную регистрацию скорости счета фоновых импульсов. Естественно, камера детектора в актах измерениях должна быть пустой.

Для измерения эффективности регистрации (счета) необходимо поместить в камеру детектора образцовый источник и повторить три раза измерение скорости счета.

Результаты измерений фона и эффективности счета следует признать корректными, если они имеют разброс в пределах 10% от среднего значения, в противном случае эти измерения следует повторить.

Для приготовления аэрозольной пробы необходимо получить у руководителя фильтр, поместить и закрепить его в воздухоприемнике, вооружиться часами с секундным индикатором времени.

Включить насос и по истечении времени =300 с (5 мин.) выключить его. Перенести фильтр в приемник детектора, не переворачивая фильтр и не касаясь его рабочей поверхности и, спустя время t1= 5 мин, провести первое измерение активности (период измерения должен быть от t1 до t1+ от момента окончания прокачки). Затем повторить измерения активности в моменты t2 , t3 …

Заполнить таблицу 1, признаком корректности измерений может быть условие: Na1 > Na2 > Na3…

Предъявить результаты измерений руководителю занятия.

4. МЕТОДИКА ОБРАБОТКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ

Если бы отбор аэрозолей из всего заданного объема (V) воздуха и измерения активности полученной при этой пробе можно было бы произвести одновременно и настолько быстро, что распадом радионуклидов в аэрозольной пробе можно пренебречь, то вычисление активности пробы было бы тривиальным - по формуле (3), а искомая концентрация радиоактивных продуктов-по формуле (1). Однако в связи с сопоставимостью измерительных временных интервалов и периодов полураспада радиактивннх продуктов методика обработки становится существенно сложней. Поясним её суть.

Пусть объемная активность аэрозолей воздуха составляет Av, а усредненная по составу радионуклидов постоянная распада равна ср. Проследим (умозрительно) за активностью аэрозольной пробы, начиная с момента начала её сбора.

В период прокачки воздуха через фильтр активность аэрозольной пробы будет изменяться согласно выражению:

dA= Av  V dt - ср. A dt 				(4)

Что соответствует условию: элементарное увеличение активности (dA) за элементарный промежуток времени (dt) равно приросту активности за счет удержанных на фильтре аэрозолей за время dt(AvVdt) за вычитанием убыли активности (А) уже накопившихся аэрозолей за счет их распада  (срAdt).

Решением уравнения (4), с учетом начального условия A(t=0)=0 является выражения:

A(t)=VAv(1-e- cр.t);				(5)

таким образом, к концу прокачки воздуха через фильтр на нем будет накоплены радионуклиды общей активностью:

А()=VAv(1-e- ср. );				(6)

а начиная с этого момента, активность будет убывать во времени по закону радиоактивного распада:

А(+t)=VAv(1-e- ср. ) e- ср. t;				(7)

Здесь t отсчитывается от момента завершения прокачки.

Теперь, если в промежутке времени от ti до ti+ зарегестрировать число распавшихся ядер в пробе, то оно окажется равным:

Nai=A(θ)⋅1λсрe−λср.ti(1−e−λсрti)илиNai=η⋅V⋅Av(1−e−λсрθ)e−λсрti(1−e−λсрτ)⋅1λср                  (8)Фактически  зарегестрированное число распадов с  учетом  эффект. счета К составит:Nai=η⋅V⋅Av⋅K(1−e−λсрθ)e−λсрti(1−e−λсрτ)⋅1λср              (9)

Таким образом, последнее выражение позволяет вычислить объемную концентрацию (активность) радионуклидных аэрозолей в воздухе (Avi) по результатам iого измерения:

Avi=λcрNaieλсрtiNai=η⋅V⋅K(1−e−λсрθ)(1−e−λсрτ)  		(10)

Единственным параметром, по которому еще не дано пояснений в данном описании,        является ср. В работе предполагается следующий упрощенный подход к определению численного значения ср.

Результаты трех измерений активности пробы с момента начала измерений t1, t2, t3 можно рассматривать как картину изменения активности источника. Для каждого из двух интервалов (t1, t2) и     (t2, t3) определим постоянную распада согласно соотношению:

λ1,2=1τlnNa1Na2;      λ2,3=1τlnNa2Na3			(11)

Эти соотношения являются следствием закона убывания активности однокомпонентного радионуклидного источника: здесь условие принимается, что в пробе присутствуют два радионуклида: короткоживущий, определяющий спад активности в первом интервале, и долгоживущий - во втором. Приняв эту версию, вправе записать:

λср=λ1,2+λ2,32					(12)

Итак, последовательность обработки результатов измерений должна быть принята таковой.

1. По формулам (11) и (12) определяется ср. При этом должно соблюдатся условие 1,2 > 2,3.

2. По первой части формулы (2) рассчитывается эффективность счета (К).

3. По формуле (10) рассчитывается значение искомой загрязненности (концентрации радиоактивных аэрозолей) воздуха, по каждому из трех измерений - Avi, i = 1, 2, 3. Их значения должны быть близкими.

4. Окончательное значение концентрации радиоактивных аэрозолей принимается равным:

Av=Av1+Av2+Av33

Результаты обработки экспериментальных данных			Таблица 2

| 1,2 | 2,3 | Av1 | Av2 | Av3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| ср=... |  | Av=... |  |  |

Сравнить полученное значение Av а допустимым значением концентрации (активности) дочерних продуктов аманации радона в воздухе для людей категории А и категории  Б .

В отчете по работе привести:

1. Схему лабораторной установки, отразив на ней процедуру и этапы выполнения эксперимента.

2. Результаты измерений.

3. Методику обработки результатов - расчетные соотношения и комментарии к ним.

4. Результаты обработки экспериментальных данных.

5. Выводы по работе.

Контрольные вопросы

1. Назовите к поясните единицы концентрации радиоактивных продуктов (объемной активности)

2.Оцените усредненную атомную концентрацию радиоактивных продуктов в воздухе по результатам измерений.

3. Считая, что в воздухе имеет место радиоактивное равновесие между газообразным эмонацием радона, а аэрозольные продукты представдяют смесь только двух радионуклидов с постоянными распада 1,2, 2,3 соответственно, оценить концентрацию атомов радона 22286Rn, пренебрегая присутствием других изотопов радона.

4.Поясните смысл всех сомножителей, входящих в формулу (9).

5.Дайте определение периода полураспада и постоянной распада.