Кафедра№ 1

Лаборатория "Радиационная безопасность"

Работа№ 6

ИЗМЕРЕНИЕ РАДИОАКТИВНОЙ ЗАГРЯЗНЕННОСТИ

ПОВЕРХНОСТЕЙ

Цель работы: Измерение и определение уровня радиоактивной загрязненности поверхностей, знакомство с приборами, приобретение навыков работы с ними.

Введение

На предприятиях, где ведется работа с открытыми радиоактивными веществами возможно загрязнение ими  различных поверхностей (пола, стен, рабочих помещений, оборудования, мебели, а так же одежды, обуви, рук и других открытых участков тела). Радиоактивные вещества могут оказаться и в воздухе, оседая из него на поверхности различных предметов и загрязняя их.

Загрязненые таким образом поверхности могут быть источниками внешнего и внутреннего облучения человека. При внешнем облучении радиоактивное излучение от загрязненных поверхностей воздействует на человека подобно действию радиоактивного излучения от закрытых источников. Внутреннее обусловлено радиоактивными веществами, попавшими с загрязненных поверхностей через рот, нос, поры тела внутрь организма. Таким образом, загрязненность различных поверхностей радиоактивными веществами представляет опасность для здоровья человека при превышении уровней загрязненности поверхностей сверх допустимого уровня. Поэтому, необходимо контролировать уровень загрязненности различных поверхностей, на которые возможно осаждение радиоактивных веществ. Наибольшую опастность от загрязненных позерхностей представляет внутреннее облучение, с учетом которого установлены допустимые уровни радиоактивной загрязненности поверхностей. При этом основную опасность представляют  и  излучатели. В таблице 1 приведены допустимые уровни загрязнения различных поверхностей.

При проведении радиоционного контроля рассматриватотся два вида загрязненности поверхностей: снимаемое, при котором часть радиоактивного вещества может перейти на другую поверхность, и неснимаемое загрязнение, которое при контакте не переходит с одной поверхности на другую. Снимаемая загрязненность является источником загрязнения воздуха, рук, одежды. Измерение радиоактивных загрязненностей производится с помощью приборов, которые относятся к классу радиометров.

Обычно радиометр выполняется в виде двух блоков (рис.1) выносного (I), в котором находится детектор, чувствительный к -частицам или -частицам, и основного (2), в котором размещены электронные узлы для усиления, формирования и регистрации импульсов, поступающих с выносного блока, а также различные органы управления работой радиометра.

2

1

рис.1 Принцип работы радиометра.

В радиометре используются газоразрядные или сцинтилляционные детекторы, обладающие высоким уровнем чувствительности, достаточным для регистрации малых потоков -частиц и -частиц, которые надо измерять в диапазоне ниже 0,1 допустимого уровня загрязненности.

Методика измерений

Величина загрязненности поверхности радиоактивными веществами N определяется по формуле:

N=NΣ−NΦK⋅Fn	;						(част/см2с) 	 (1)

где К - эффективность регистрации ядерных частиц, определяемая при градуировке прибора; N - суммарная скорость счета импульсов от загрязненной поверхности и фона в имп/с; N - скорость счета импульсов от фона в имп/с; Fn - площадь эагрязненной поверхности в см2, равная или меньшая площади детектора прибора.

При измерении загрязенности поверхности радиоактивными веществами, N определяется фоновым  и -излучениями. При измерении загрязенности поверхности  веществами, излучающими -частицы, величина N определяется -излучением радиоактивных веществ естественного происхождения, содержащихся в материале детектора. К  -и -излучению детектор -частиц не чуствителен. В случае, если загрязненная поверхность содержит радиоактивные вещества, имеющие  и -излучение, необходимо разделить показания радиометра по этим двум видам ионизирующего излучения. На входное окно детектора радиометра помещают алюминиевый экран с толщиной, при которой все -частицы, идущие с загрязенной поверхности, поглощаются в экране. По разности показаний радиометра без экрана и с экраном определяют величину выхода -частиц с поверхности.

Градуировка радиометра проводится с помощью набора радиоактивных источников с известным выходом ядерных частиц - так называемых образцовых источников, излучающих  или  частицы. В настоящей лабораторной работе источники имеют площадь, совпадающую с площадью входных окон соответствующих детекторов. При градуировке детектора -частиц эффективность регистрации находится по формуле:

K=NβA2q=NΣ−NΦA2q;	                                 (2)

где  А - активность образцового источника в част/с (в угол 4); N- скорость счета в имп/с; q - поправка на обратное рассеяние -частиц от материала, на который нанесен                    - источник. Поправка зависит от энергии  -частиц и материала. В данной работе она равна 1,2. При градуировке детектора  -частиц эффективность регистрации находится по формуле :

K=NαcrA2=NΣ−NΦA2						   (3)

Здесь все обозначения аналогичны обозначениям в формуле (2). Поправка на обратное рассеяние для  -частиц мала и не учитывается. В работе используется блок П-349-2 для регистрации -излучения с поверхностей загрязненных радиоактивными веществами, сигнальная установка ЗБ-С для контроля превышения порогового уровня загрязненности кожных покровов или спецодежды по -излучению, радиометр для контроля загрязненности поверхностей                               -излучающими веществами.

Используемые приборы и оборудование

1. Блок детектирования П-349-2 с пересчетным прибором ПСО2-4.

2. Блок детектирования БДБ2-01 с пересчетным прибором ПСО2-4.

3. Макет радиометра -излучения.

4. Сигнальная установка СЗБ-04.

5. Образцовые источники -излучения 239Pu и -излучения 90Sr.

Рабочее задание

1. Ознакомиться с методикой измерения радиоактивной загрязненности поверхностей.

2. Определить эффективность регистрации -частиц блоком детектирования П-349-2 и провести измерение загрязенности алюминиевой пластины радионуклидом.

3. Определить эффективность регистрации -частиц блоком детектирования БДБД-01 и провести измерение радиоактивной загрязненности алюминиевой пластины 90Sr.

4. Сравнить измеренные величины радиоактивной загрязенности с допустимыми уровнями загрязненности для транспортных средств. (см.табл.1).

5. Провести суммарное измерение загрязенности поверхности -излучающими радиоактивными веществами радиометром -излучения. Определить уровень загрязненности над фоновым излучением и предельно-допустимым уровнем.

6. Определить загрязенность поверхности радиоактивными веществами, излучающими       -частицы по установке СЗБ-О4

Порядок выполнения работы

1. Подготовить приборы для выполнения пункта 2 рабочего задания. Для этого: а) на приборе БЛБНВЗ-05, подающем высокое напряжение на блок детектирования П-349-2, перевести тумблер "сеть" в верхнее положение, а переключатель диапазонов напряжения - в положение               "                     ".

б) на блоке ПСО2-4 убедиться, что кнопки "N", "        ", "непрерывно", "100" находится в нажатом положении, остальные кнопки не нажаты. Включит прибор. Нажать кнопку "Сброс", убедится, что на всех световых индикаторах появились индексы "0". Блоки готовы к работе.

2. Измерить число импульсов от фона, используя блоки П-342-2 и ПСО2-4. Измерения провести не менее 2ух  раз по 100 сек.

3. Измерить число импульсов (Ncr) от образцовых источников -излучения. Образцовые источники № 1130, 1131, 1132, 1133 поочередно помещаются в блок детектирования. С каждым источником измеряется число импульсов за 100 сек.

Для размещения источника и блоке детектирования следует нижнюю часть стойки блока сместить в сторону. При этом открывается углубление в форме диска, на который располагается образцовый источник вверх плоскостью с нанесенным слоем радиоактивного вещества. Нижняя часть стойки возвращается в прежнее положение, при котором источник находится перед входным окном детектора  -излучения (в геометрии 2).

4. Измерить число импульсов (Ncr) от загрязненной поверхности. Время измерения выбрать из условия, чтобы число фоновых импульсов составляло не более 10% от импульсов Ncr но не менее 30 сек. По окончании измерений показать результаты преподавателю и затем выключить все блоки.

Рассчитать эффективность регистрации  -частиц от всех образцовых источников по формуле (3) и найти среднюю величину эффективности. Найти уровень загрязненности поверхности    част/см2 мин. Данные полученных измерений и расчетов свести в т блицу 1. Внести в таблицу сведения о выходе  -частиц от образцовых источников (N).

Таблица 1.

| № источника | 1130 | 1131 | 1132 |  | 1133 |  | Загрязнен. пластинка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nα−част10см2⋅сек(в 4) | 95 | 266 | 670 |  | 1817 |  |  |
| N , имп./(100 с ) |  |  |  |  |  |  |  |
| N-Nф , имп./(100 с ) |  |  |  |  |  |  |  |
| Эффективн. счета К |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя величина К |  |  |  |  |  |  |  |

5. Подготовить приборы для выполнения пункта 3 рабочего задания. Для этого:

а) на приборе БЛБНВЗ-05 установить напряжение для детектора -частиц 400 в.   (установлено).

б) на приборе ПСО2-4 убедится, что кнопки "IV", "непрерывно", "100" находятся в нажатом положении, остальные кнопки не нажаты. Включить прибор и нажать кнопку "Сброс". Приборы готовы к измерениям.

6. Измерить число импульсов от фона, используя блоки БДБ2-02 и ПСО2-4. Провести не менее 2ух измерений по 100 сек. (Nф).

7. Измерить число импульсов (Nсr) от образцовых - источников. Образцовые источники поочередно помещается на входное окно блока детектирования БДБ2-02 (№ 1,2,3,5). Площадь образцовых источников равна 10 см2. Время измерения числа импульсов выбирается из условия, чтобы число фоновых импульсов составляло не более 10% импульсов от -частиц образцовых источников, но не менее 10 сек. Для измерения N источники помещаются на входное окно блока детектирования плоскостью, где находится слой радиоактивного вещества.

Рассчитать эффективность регистрации  - частиц для всех образцовых источников по формуле (2) и найти среднее значение эффективности. Поправку на обратное рассеяние q -частиц от алюминиевой подложки взять равной 1,2.

8. Измерить число импульсов от загрязненной поверхности (пластина №4) и определить уровень загрязненности поверхности радиоактивными веществами, излучающими  - частицы. Сравнить полученный уровень загрязненности с предельно-допустимыми уровнями загрязненности для транспортных средств (см. табл.1).

9. Данные измерений, сведения о выходе  - частиц образцовых источников, значения эффективности регистрации внести в табл.З.

Таблица 3.

| № источника | 1 | 2 | 3 | 5 | Загрязнен. Пластинка (4 ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nβ−част10см2(в 4) | 26,7 | 91 | 350 | 500 |  |
| N, имп./(100 с ) |  |  |  |  |  |
| N-Nф , имп./(100 с ) |  |  |  |  |  |
| Эффективн. счета К |  |  |  |  |  |
| Средняя величина К |  |  |  |  |  |

10.Ознакомиться с макетом радиометра, определяющего загрязненность поверхностей радиоактивными веществами, испускающими - излучение. Макет радиометра состоит из детектора - квантов - сцинтилляционного счетчика, чувствительного только к  - квантам, блока высокого напряжения БНВ-12 для питания детектора, блока регистрации - квантов ПСО2-4.

Подготовить радиометр к работе. Для этого:

1.Включить блок БНВ-12.Напряжение установить равным 1000 вольт.

2. Включить блок ПСО2-4, нажав кнопку "сеть". Кнопки "IV", "30", "непрерывн." на панели блока должны быть нажаты. Нажать кнопку "сброс" и получить на световом табло нули.

Радиометр готов к работе.

1. Измерить фоновое излучение в лаборатории. Время измерений 30 сек.

Число измерений - 5.

2. Получить среднее значение фонового излучения Nф.

3. Поместить детектор радиометра перпендикулярно на загрязненную поверхность. Провести 5 измерения от этой поверхности. Время измерения 30 сек. Получить среднее значение уровня загрязненности поверхности вместе с фоновым излучением N.

4. Определить среднее значение уровня загрязненности за вычетом фона. N0 =N Nф

5. Определить уровень загрязненности поверхности в единицах мощности эквивалентной дозы Рэкв в "микрозиверт/час" (мкзв/час), считая, что измеренная радиометром величинаNф в импульсах за 30 сек., соответствует обычной фоновой величине мощности эквивалентной дозы и равна 0,2 мкзв/час. Ясно, что Рэкв= Р- Рф.

6. Сравнить Рэкв. от поверхности с допустимой мощностью дозы Рдопуст.

Рдопуст.= 2,8 мкзв/час.

7. Выключить блоки радиометра.