Лаборатория  “Радиационная безопасность”

КАФЕДРА №1

РАБОТА №3

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  МОЩНОСТИ  ДОЗЫ  ФОТОННОГО

ИЗЛУЧЕНИЯ  И  ЭКВИВАЛЕНТНОЙ МОЩНОСТИ

ДОЗЫ  СМЕШАННОГО  ИЗЛУЧЕНИЯ

1999

Цель работы : ознакомление с устройством рентгенметров и их градуировкой, измерение мощности дозы фотонного излучения и плотности потока нейтронов, расчет эквивалентной мощности дозы нейтронов.

# Введение

Контроль радиационной обстановки на предприятиях и в учреждениях, где ведутся работы с источниками ионизирующих излучений проводятся с помощью комплекса радиометрической и дозиметрической аппаратуры. Для квалифицированной оценки получаемых результатов измерения необходимо знать основы устройства приборов, принцип их работы, методы градуировки, погрешности измерения и др.

Наиболее часто радиационная опасность при внешнем облучении определяется фотонным и нейтронными излучениями. При измерении фотонного излучения в настоящей работе временно используется внесистемная единица экспозиционной дозы – Рентген. Следует , однако, помнить, что по завершении переходного переходного периода (до 1 января 1990 года) в соответствии с руководящими нормативными документами экспозиционная доза и ее производные из обращения должны быть изъяты. Для перевода экспозиционной дозы в Рентгенах в эквивалентную дозу в берах необходимо полученное значение экспозиционной дозы умножить на коэффициент 0,96.

Настоящая работа представлена в виде двух частей :

1 часть “Определение мощности дозы фотонного излучения” и

2 часть “Определение мощности эквивалентной дозы смешанного излучения.”

1 – часть

# РАБОЧЕЕ  ЗАДАНИЕ

- Отградуировать рентгенметр “Кактус” и измерить экспозиционную мощность дозы на заданном расстоянии.

- Определить погрешность измерения рентгенметра ДРГЗ-02

- Определить мощность экспозиционной дозы, если задан ток насыщения ионизационной камеры в амперах и ее объем.

## Порядок  выполнения работы

1.Ознакомиться с блок схемой  прибора “Кактус”

а) Установить тумблер “Сигнал” в положение “выкл”, переключатель “Поддиапозоны” – в положение “установка нуля” ;

б) включить тумблер «Сеть», должна загореться белая индикаторная лампа;

в) оставить прибор на  прогрев  в течение 5 минут;

г) после прогрева установить нуль прибора при  помощи регулятора «установка нуля»;

д) перевести переключатель “поддиапазона” в положение “100” и нажать кнопку “проверка”. Стрела должна остановиться примерно на 75-90 делении;

е) поставить переключатель “под диапазоны” в положение “1”;

и) установить нуль стрелочного прибора регулятором “установка нуля”. Тумблер “установка нуля-работа” перевести в положение “работа”. При наличии гамма – излучения стрелка прибора через 10-15 сек. Займет фиксированное положение.

Примечание: при работе на поддиапазонах “1” и “10” допускается флуксация стрелки прибора ±(1+3) деления.

2. Произвести градуировку рентгенметра “Кактус” .

Методика градуировки заключается в следующем.

Источник  - излучения устанавливается последовательно на нескольких расстояниях “R” от детектора - излучения. По известным параметрам источника : активности “А” в милликюри (мКи), гамма-постоянной источника “Г” в единицах “рентг.см/мКичас” и расстоянии “R” в см проводится расчет мощности дозы “P” по формуле P=A⋅Г⋅106R2⋅3600(мкрсек)      (1)

Полученые значения мощности дозы принимаются эталонными, а измеренные отклонения стрелки на шкале рентгенометра на этих же расстояниях “R” дают показание прибора ( число делений 4 ). Расчетные значения “P” и показания “N” заносятся в табл. 3.1. для различных расстояний “R”. Далее получают цену деления шкалы стрелочного прибора рентгенметра, как “P/N” . В идеальном случае P/N должно быть постоянным , но всегда есть отклонения от средней величины P/N, что Вы должны определить и занести в табл. 3.1.

Таблица 3.1.

| Расстояние в см. от источника до детектора | Ri см. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показание прибора ( число делений) | Ni |  |  |  |  |  |  |
| Расчетное значение мощности дозы в мкр/сек | Pi |  |  |  |  |  |  |
| Цена деления | Pi/Ni |  |  |  |  |  |  |
| Средняя цена деления и погрешность ее определения. | (PiNi)±Δ(PiNi)мкрделение |  |  |  |  |  |  |

Измерения провести в 6-ти точках шкалы измерительного прибора, разместив эти точки равномерно по шкале. Шкала – “1”. Для этого коллиматор, в котором помещен источник  - излучения, рукой перемещается относительно детектора рентгенметра. Детектор находиться у окна в конце градировочного стола, и -излучения облучает его. По мере приближения - источника к детектору показания измерительного прибора увеличиваются. Заносите показания прибора в таблицу на каждой точке измерения и расстояние между источником и детектором по линейке на градировочном столе. После окончания измерений прибор выключить, предварительно поставив тумблер прибора в положение “установка нуля”.

3.Ознакомиться с рентгенметром ДРГЗ-02 и подготовить его к работе.

Для  этого:

а) Верхний переключатель (ВП) поставить в положение “ВЫКЛ” , а нижний (НП) – в положение “установка нуля”.

б) Перевести ВП в положение “накал”.  После 2-х минутного прогрева стрелка прибора должна установиться в пределах выделенного сектора.

в) Поставить ВП в положение “Анод”, после 2-х минутного прогрева стрелка прибора устанавливается в пределах 0,7-0,8 по нижней шкале.

г) Поставить ВП в положение “изм.” и установить нуль прибора.

д) Поставить ВП в положение “изм.”  и  установить нуль. Прибор готов к работе.

Характеристика  источника -излучения.

- Активность : 2,2 мки на 10.09.99 г.

- Гамма-постоянная Г=12,85 р⋅см2час⋅мКи

4.Определенить погрешность измерения прибора ДРГЗ-02

Для этого образцовый источник гамма-излучения , применявшийся ранее для градуировки прибора “Кактус”, необходимо разместить на таких расстояниях сцинтилляционного датчика, чтобы  стрелка прибора останавливалась в начале, середине и конце шкалы. Пучок гамма-квантов должен быть направлен в торец сцинтилляционного датчика прибора. Записать отклонение стрелки Р1п_, Р2п , Р3п в мкр/сек и расстоянии R1, R2, R3 в см. Рассчитать P1рас., Р2рас., Р3рас. Для отмеченных расстояний по формуле (1). Определить погрешность измерения в начале, середине и конце шкалы. Найти среднее значение. Данные эксперимента и расчетов занести в таблицу 3.2.

Таблица 3.2.

| Показания прибора в мкр/сек (Рпр) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R см |  |  |  |  |
| Ошибка измерений  |  |  |  |  |
| Средняя величина Δ | В % |  |  |  |

Δ=Piрасч−РiпрРм∗100

Рм – максимальное значение шкалы в единицах мощности дозы на одном

диапазоне.

5. По окончании эксперимента выключить рентгенметр, переведя НП в положение “установка нуля” , а ВП – в положение “Выкл”.

6. Определить мощность экспозиционной дозы при ее измерении ионизационной камерой. (рентгенметр “Кактус”) по току насыщения ионизац. Камеры,  возникающем при облучении камеры – излучением. Величину тока называет преподаватель. Объем камеры равен 5000 см.

P(рентг.сек)=3⋅109⋅1нv см

7. Составить отчет на лабораторном бланке, включив блок-схему прибора, технические данные, расчеты, таблицы, выводы.

### Рабочее задание

- Измерить плотность потоков быстрых и тепловых нейтронов, а также мощность дозы гамма-излучения на заданном расстоянии от источника нейтронов ( плутоний + бериллий ).

- По данным измерениям определить мощность эквивалентной дозы в биологической ткани.

Порядок выполнения работы.

- Ознакомиться с блок-схемой и техническими данными прибора РУП-1 (см. техническое описание прибора ).

- Измерить плотность потока быстрых нейтронов б.н..

- Измерить плотность потока тепловых нейтронов т.н..

- Измерить мощность дозы гамма-излучения нейтронного источника P . Измерения по пунктам 2, 3, 4 проводить на одинаковом расстоянии датчиков приборов от источника.

- Определить мощность эквивалентной дозы с учетом гамма-излучения ( формула 3.15) (см. учебное пособие И.П. Бондаренко или методические указания к работам. Следует иметь в виду , что здесь не учтена мощность дозы от нейтронов промежуточных энергий, которые присутствуют в эксперименте.

А. Измерение плотности потока быстрых нейтронов.

а) Подключить к измерительному пульту прибора датчик быстрых нейтронов и поставить его на подставку, которая стоит на столе;

б) Установить на пульте прибора РУП-1 переключатель рода работы в положение “Б. нейтроны”.

в) Проверить номинальный режим питания прибора, нажав кнопку “компенсация фона”. Стрелка прибора должна находиться в пределах черного поля.

г) Установить переключатель диапазонов измерения в положение х1 . Поставить датчик б. нейтронов на передвижную стойку перед источником, нейтронов, находящимся в коллиматоре на таком расстоянии от источника, чтобы стрелка прибора, фиксирующая плотность потока б. нейтронов, находилась примерно на 30-40 делений шкалы. Записать результат измерения б.нейтронов и расстояние R между источником и датчиком. Отсчет “R” вести от края датчика до источника по линейке на столе.

д) Выключить прибор, поставив переключатель в положение “Выкл.”.

### Б. Измерение плотности потока тепловых нейтронов

а) Подключить датчик тепловых нейтронов к измерительному пульту прибора;

б) Установить на измерительном пульте прибора переключатель в положение “Т-нейтроны”;

в) Проверить номинальный режим питания (см. раздел А, пункт - в);

г) Установить переключатель поддиапазонов в положение х1. Датчик установить на таком расстоянии от источника как и при измерении потока быстрых нейтронов. Записать результат т.н. . В этом случае будут зарегистрированы тепловые нейтроны рассеянные парафиновым кожухом, полом, стенами и др;

д) Выключить прибор;

### В. Измерение мощности дозы гамма-излучения прибором ДРГ№-02

Порядок включения прибора ДРГЗ-02 приведен в 1-ой части. Только теперь диапазон измерения мощности дозы установить на шкале “03” (нижняя шкала) . Вся шкала соответствует 03 мкр/сек. Центр датчика – середина черного цилиндра меньшего диаметра – разместить на передвижной стойке на таком же расстоянии от источника, как датчики нейтронов.

В случае использования прибора ДРГЗ-02 необходимо :

- Поставить верхний переключатель в положение “Выкл”, а нижний в положение “Ток стаб”;

- С помощью сетевого шнура подключите дозиметр к сети. Включите дозиметр, поставив верхний переключатель в положение “Непр, выше 30”. Проверьте ток стабилизации. Величина тока стабилизации равна 6-7 МА. Стрелка прибора должна показывать по шкале “3” значение 2-2,1;

- После двухминутного прогрева поставить нижний переключатель в положение  “Накал”. Стрелка измерительного прибора должна остановиться на значении 2 шкалы “3”;

- Затем нижний переключатель установите в положение “Анод”. Стрелка измерительного прибора остановится на значении 1,5 по нижней шкале;

- После 3-минутного прогрева поставьте нижний переключатель в нужное для работы с контрольным источником положение, указанное в паспорте и при закрытом световом затворе установите стрелку измерительного прибора на нуль шкалы. Этот пункт и пункты е) и ж) заводского технического описания прибора ДРГЗ-01 проделываются лаборантом..

Прибор к работе готов.

### Порядок работы с прибором ДРГЗ-01

- Поместить датчик прибора в поле облучения;

- Закрыть световой затвор и провести установку стрелки на нуль шкалы;

- Поставьте нижний переключатель на нужный для работы под диапазон (3), установите стрелку прибора на нуль шкалы потенциометром “Уст. нуля”, откройте затвор;

- Поставьте верхний переключатель в положение “непрер. выше 30”ж

- Откройте затвор и снимите показание прибора (Р).

- Выключите прибор.